## Sheet1
附件： | 产品名称、数量、 技术参数及要求
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 第一次报价（万元）
1 | 超低温冰箱 | 1、能用于保存病毒、细菌、红细胞、白细胞及特殊材料的低温试验等。2、容积≥340升，立式、侧开门。3、温度：电子温控器精准控制，温度数字显示，箱内温度-10℃至-86℃可调。4、压缩机：压缩机采用进口压缩机、节能静音，有效节能。5、报警装置：高温报警、低温报警、传感器故障保障、断电报警等。 | 1
2 | 输液泵 | 1、输液泵类型：单通道。2、输液泵流量范围：0.1-1500mL/h。3、输液泵输液精度：≤±5%。4、输液泵通信：支持无线连接。5、报警功能：低电量报警、输液完成报警、注射异常报警灯等功能。6、输液泵工作模式：滴速模式、速度模式、体重模式等。7、输液泵电源：100-240V，50/60HZ。8、输液泵电池：可充电式锂电池，工作时间不低于5个小时。 | 1
3 | 指夹式脉搏血氧仪 | 1、显示屏：OLED显示屏。2、方向显示模式、方便随时清洗读取数据。3、血氧饱和度测量范围及精度：70%-99%；80%-99%，±2%。70%-79%；±3%。4、供电要求：≤2节电池，功耗：≤30mA。 | 1
4 | 婴儿体重秤 | 1、用于新生儿、儿童体重计身高测量。2、托盘材质要求对婴儿无毒无害，吸收并反射婴儿身体热量。3、体重称量范围：0.1g-90KG，称量误差（g）：≤5-10g，。4、电源：电池组及电源适配器。5、具有制造计量器具许可证。 | 1
5 | 经皮黄疸仪 | 1、检测方法：绿、蓝光比较，光源反射式。2、显示方式：LCD或LED显示（两位整数，一位小数）。3、显示误差：00-15≤±1mg/dl、16-25≤±1.5mg/dl 。4、光源：疝光灯。5、电源：1.2VX4充电电池组，每充足一次电至少能检测≥800次。6、校准盘：对白色显示屏00.0mg/dl或00.1mg/dl，对黄色屏显示20.0±0.5mg/dl。 | 1
6 | 掌式脉搏血氧饱和度仪 | 1、可用于成人、儿童、新生儿。2、≥2.2英寸彩色液晶显示屏。3、血氧饱和度0-100%。4、血流灌注指数（PI）0.02-20%。5、彩色触摸屏更易于操作。6、提供最小72小时的趋势数据存储。7、具有SPO2和PI的3D报警，可以提供急性的呼吸衰竭和末梢循环衰竭预警系统，可帮助医护人员提前进行预防性治疗。 | 1
7 | 微量注射泵 | 1、输注速度范围：注射泵应具备调节输液速度的功能，范围应在0.1ml/hr至1000ml/hr之间，以满足不同患者的需求。2、输注精度：注射泵应具备高精度的输液功能，输液误差应控制在≤±5%以内。3、报警功能：注射泵应具备多种报警功能，如输液完成报警、输液速度异常报警、输液管路堵塞报警灯，以确保患者的安全。4、数据存储与输出：注射泵应具备数据存储和输出功能，可以记录输液过程中的重要数据，方便医疗记录和分析。 | 1
8 | 病人监护仪 | 1、可用于成人、儿童、新生儿。2、≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，分辨率可≥800*600。3、整机重量≤1KG，轻便易携带，配触摸屏，以便操作。4、IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。5、整机无风扇设计。6、内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。7、可选配外置主流、旁流EtCO2监测模块。8、可选配19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。9、可选配外置picco技术监测功能模块或picco技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量（ITBV）、血管外肺水（EVLW）、肺毛细血管通透性指数（PVPI）等参数，提供完整的血流动力学参数监测。10、转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。11、具有多导心电监护算法，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。12、心率测量范围：成人15-30bpm，小儿/新生儿15-350bpm。13、提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模块。14、提供双通道体温测量，提供两通道提问测量差值显示。15、提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。16、IBP测量范围：-50-360mmhg，支持实时PPV测量。17、产品设计使用年限≥10年。 | 1