- 附件：

产品名称、数量、 技术参数及要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 第一次报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪便分析仪 | - 检测项目 - 全自动实现样本颜色与性状拍照、样本有形成分(细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒)显微镜检与拍照、样本免疫学项目(粪便隐血、转铁蛋白与其它蛋白、幽门螺杆菌、科萨奇病毒、腺病毒、轮状病毒等)免疫层析法(含金标法)检测与结果自动判读。 - 检测速度 - 120标本/小时 ,配备≥3通道计数池。系统功能要求:样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。 - 化学检测试验 - 在标本处理完成灌注计数池后，其余的标本可进行标本的化学检测试验。 3.1避免交叉污染：标本被患者放入标本盒内加盖后即处于封闭中，在整个操作过程中，都是在封闭环境中进行，标本盒既有存储、转运标本的功能，又具有稀释、混匀、过滤、集卵的功能，最后试验完成后，所有标本废液都被收集在废液桶内，利于集中消毒处理，可以最大限度的减少实验室和环境的污染。 4.结构单元要求 4.1 样本性状摄像单元: 通过AVR微电脑控制的精密机械采样，模拟实验室镜检，并由高分辨率COMS系统采集图像，不仅给样本载体以直观报告，而且系统自动进行备份，以备后查。 4.2样本前处理 能自动完成样本稀释、搅拌混匀,对所有标本进行个体化前处理,能满足所有标本的检测要求。 4.3标本盒内置两种规格滤网，能自动分离标本，过滤粪便，进行集卵；自动、定量稀释，对标本进行高速机械搅拌、有效混匀； 4.4快捷的自动进样，自动视野转换，自动焦距调整，提供的图像直观清晰，自动拍照，极大的降低了操作人员的劳动强度，提高工作效率。仪器内置的高精度摄像显微系统：提供最佳的视野范围和清晰度，所有操作都在电脑界面中进行。 5.胶体金法试剂结果可进行智能判读 5.1提供符合相关法规的报告界面，采用特有的有色背景技术,使得图像更清晰.尤其是红细胞对比度增大，使得细胞边沿、轮廓、形状更容易辨认，图文齐全，供用户选择。 5.2 试剂卡检测有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能。 5.3 钙卫蛋白定量检测。 6.配置自动图形识别软件,能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动图形识别。全自动一体机,完整初筛识别功能。 6.1可连接医院网络、支持远程数据交换，与LIS系统进行对接 | 1 |  |
| 2 | 尿液分析仪 | - 1.检测功能 - 一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能。 - 2.检测项目 干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥12项，具备浊度、颜色、比重检测功能。 - 2.1测试原理 有形成分采用平面流式细胞技术+高速摄像技术+人工智能识别技术对尿液中的有形成分进行定性、定量分析（无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换，保证恒速高效）；干化学采用多波长光电比色法。 2.2测试速度 整机检测≥恒速60测试/小时；干化学检测≥60测试/小时；尿有形成分检测≥60测试/小时 2.3样本存储量 ≥50个样本 2.4样本量 最小量3mL非离心尿，吸入量约2.0mL 2.5数据存储量 ≥10万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失 2.6试纸仓容量 ≥200条试纸 2.7废条仓最大容量 ≥400条试纸 2.8样本处理方式 无需离心，无需染色 2.9临床报告方式 报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像 2.10临床信息 可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息 2.11数据接口 双向通讯接口，支持网口LIS和串口LIS 2.12软件系统 提供中文报告软件系统 2.13操作界面 全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能 3 产品配置 3.1 配置 配备品牌电脑，配置要求intel i3-8100、≥8GB内存、≥1T机械硬盘、≥21英寸显示器，Windows 10操作系统 3.2 条码阅读器 条码阅读器1个以上 | 1 |  |
| 报价总金额 |  | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |